蔡司VisuMax全飞秒和Mel 90准分子移机服务

一、项目概述：

1、服务设备：蔡司VisuMax全飞秒，型号：VisuMax ；蔡司Mel90 准分子，型号：Mel90

2、服务内容：二次移机（含包装运输），在符合蔡司VisuMax全飞秒和Mel 90准分子正常使用要求的新机房进行设备的安装、定位；设备安全检查，检验校准，系统调试，激光能量检查，确保设备正常工作状态。

3、服务范围：蔡司VisuMax全飞秒和Mel 90准分子整机，含蔡司VisuMax全飞秒和Mel 90准分子附属设备。

二、详细服务要求：

1、蔡司VisuMax全飞秒和Mel 90准分子拆机、运输、机器定位及系统安装、调试由中标人负责。

2、项目前期和后期都需要随时协助医院对新旧场地的规划和售后服务。

3、投标人应提前勘察现场，确定移机路线，中标人需及时为医院提供技术支持。

4、移机服务内容包括现有机器及附属设备的拆卸、打包、运输和重新安装、调试设备。

5、设备安装、运输和调试所需耗材由中标人负责。

6、在移机及安装期间，由中标人责任造成的部件破损、丢失由移机方负责免费更换。

7、设备拆机前，设备维保方、院方与移机方共同进行设备测试，记录拆机前各主要零部件完好状态等数据，确定设备状态。

8、设备安装完毕，中标人负责性能调试，设备达到拆机前标准。

9、具体拆机时间由医院负责协调。设备安装调试完毕后性能正常，临床应用良好，经计量部门检测合格，方可验收完毕。

对供应商资格的要求：须具备有效的营业执照，并且能够进行蔡司VisuMax全飞秒和Mel 90准分子移机和维修保养。

三、运输服务要求：

- 需要运输的货物的包装箱尺寸及重量：

- 全飞秒包装箱，尺寸（CM）：216X111X169，体积：4.052（立方米），重量：702(Kg)

- 全飞秒手术床包装箱，尺寸（CM）：230X89X91，体积：1.863（立方米），重量：403 (Kg)

- 全飞秒附件包装箱：尺寸（CM）：117X81X164，体积：1.554（立方米），重量：184 (Kg)

- 准分子包装箱尺寸：尺寸（CM）：187X89X165，体积：2.746（立方米），重量：390(Kg)

- 运输设备及人员的要求：

A．10吨恒温车（温控20±5℃）

B．3吨机动叉车

C．地牛拖车

D．不少于4个搬运工人

3.运输要求：

A．从 雅安市雨城区城后路358号（雅安市人民医院）运输至雅安市雨城区雅东路（雅安市人民医院大兴院区），并协助外包装箱的开包，清理并处理包装箱

B．运输过程中货物倾斜度不超过30°

C．包装箱防震标贴正常，无变色

4.保险要求：

A．运输公司需按照设备的价值投保。如因运输导致设备故障需要保险公司承担相应赔偿责任。

5.责任：

确保在服务过程中移机设备的安全和甲方及任何第三方人身财产安全，若因服务提供方原因导致设备损坏，应按设备损坏时市场价赔偿；若因服务提供方原因导致甲方及第三方人身财产损失的，服务提供方承担与其过错相适应的赔偿责任。